ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ

Дата заполнения:__________________________________________________________________ Компания:________________________________________________________________________ Адрес:___________________________________________________________________________ Телефон, факс_____________________________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________________ Контактное лицо и должность: ______________________________________________________ Вид деятельности:_________________________________________________________________ Отраслевое направление компании:___________________________________________________ Конечный пользователь:_____________________________________________________________ Цель приобретения_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

ОАО «Промприбор» изготавливает винтовые счетчики СЖ-ППВ с внутренним диаметром условного прохода 100 мм и 150 мм, с овальными шестернями СЖ-ППО – 25 мм и 40 мм, которые комплектуются как механическим счетным устройством (СУ), так и электронным (КУП или ЛУЧ). Турбинные счетчики СЖ-ППТ производятся с диаметрами 10 мм, 20 мм, 32 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм и могут дополнительно комплектоваться электронным прибором КУП или электронным вторичным прибором ЛУЧ с независимым питанием. Ультразвуковые расходомеры.

- Опишите подробно сферу применения и место установки заказываемого оборудования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________и предоставьте гидравлическую схему подключения (обязательно для заполнения!)

- Исполнение счетчика по взрывозащите:

2.1  □ Общепромышленный не взрывозащищенный IP44

2.2  □ Вторичный прибор расположен в шкафе управления или операторной во взрывобезопасной зоне. Маркировка взрывозащиты [Exia]IIB IP44.

2.3  □ Вторичный прибор расположен непосредственно во взрывоопасной зоне.Маркировка взрывозащиты 2Exem[ia]IIBT4X   IP67.

- Класс точности:      □  0,5% ;   □ 1%, □ 2%..

- Длина линии связи от первичного преобразователя до вторичного прибора ,м (5,10,20,30, … 180, 190,200) :_____

- Подключение внешних устройств

□ Подключение к компьютеру, через преобразователь RS485

□ Токовый выход 4-20мА

□ Импульсный выход. Указать значение импульса  имп/литр (от 0,001

до  1000)______________

□ Управление клапаном.

- Агрессивность к материалу проточной части (сталь 12Х18Н10Т, титан, маслобензостойкая резина 3826) :     □ да;      □  нет.

- Концентрация механических примесей, % __________________________

- Размер частиц механических примесей,: _______________________

- Происходит ли выкристаллизация осадков в жидкости на стенках:

□   да;   □   нет.

- Наличие газовых пузырьков: □   да;   □   нет. (обязательно для заполнения!)

- Наличие воздушных пробок: □   да;   □   нет. (обязательно для заполнения!)

- Предельная концентрация газовых пузырьков, % _______________

- Режим работы счётчика: (обязательно для заполнения!)

□   Непрерывный учет

□   В системах □ слива, □ налива, дозирования

- При работе счетчика в системах слива, налива, дозирования указать :

длину подводящего трубопровода до расходного резервуара, м:_______

длину подводящего трубопровода до насоса, м:________

наличие подпора на выходе счетчика (задвижка, наливной стояк выше 3м.)

□   да;   □   нет.

Наличие гидроударов в системе: □   да;   □   нет.

Переход на малый расход в конце налива: □   да;   □   нет.

Тип расходного резервуара : □   наземный;   □   подземный.

Подпор, м:____________

- Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях: min ____ м3/ч;  nom ____ м3/ч;  max ____ м3/ч.

- Температура измеряемой жидкости:  min ____ 0С;  nom ____ 0С; max ____ 0С.

- Температура окружающего воздуха в месте установки первичного преобразователя: 			min ____ 0С;  nom ____ 0С; max ____ 0С.

- Температура окружающего воздуха в месте установки электронного вторичного прибора:		min ____ 0С;  nom ____ 0С; max ____ 0С.

- Рабочее избыточное давление жидкости:

min __МПа;  nom __МПа; max __ МПа.

- Наименование рабочей жидкости, вязкость сСт:

_______________________________________

- Кинематическая вязкость жидкости при рабочей температуре:

мин______ сСт, макс______сСт (обязательно для заполнения!)

- Плотность жидкости при рабочей температуре: min ____ кг/м3;  nom ____ кг/м3; max ____ кг/м3. (обязательно для жидкостей с низкой плотностью!)

- Склонность жидкости к газовыделению: □   да;   □   нет. (обязательно для заполнения!)

Внутренний диаметр условного прохода счетчика жидкости (диапазон расходов м3/ч):

□ 15мм(0,25-2,5); □ 25мм(0,6-6); □ 32мм(1-10); □ 65 мм(6-60);  □ 80 мм(9-85),

□ 100 мм(18-180);  □ 150 мм(30-360);

- Исполнение счетчика по способу монтажа на трубопровод:

□ Фланцевое,   □ Грувлок (разновидность муфтового соединения)

- Наружный диаметр присоединительного трубопровода, мм:__________

- Толщина стенки присоединительного трубопровода, мм: ____________

- Марка материала присоединительного трубопровода ________________

- Указать область применения счетчика (технологическая цепь): _________________________________________________________________________________

- Окрас счетчика: □ грунт полимер-цинк.

27.1.   Другой цвет  □ ________________________ (за дополнительную плату)

- Какую дополнительную информацию Вы желаете получить?

_________________________________________________________________________________

Дополнительная комплектация

- Фильтр жидкости:     □ да;      □  нет.

- Необходимая тонкость фильтрации фильтрующего элемента:

□ 50 мкм,   □ 100 мкм,   □ 200 мкм,   □ 500 мкм,  □ 1500 мкм

- Фильтр-газоотделитель жидкости (с вязкостью до 6 сСт):   □ да;     □  нет.

- Комплект для монтажа (в составе: ответные фланцы, уплотнители, метизы):  □ да;    □  нет.

- Марка материала комплекта для монтажа: